技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 自动毛细效应测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 常州市华纺纺织仪器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙伟平 |  |  | 联系电话 |  | 13382868505 |
| 任务年限 |  | 2021.01-2021.12 |  |  | 申请经费 |  | 50000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 节能 环保 自主创新 □其他： |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.基本情况： 自动毛细效应测试仪用于纱线、织物芯吸性能的检测。纱线、机织物、非织造布芯吸性能是表征纱线、织物吸湿透湿性的一个重要指标，该仪器可以满足垂直静态 吸油吸水法和垂直动态吸油吸水法。 该仪器将织物试样上端固定于测力传感器挂钩上，下端浸在水溶液中，测力传感器实时测量吸入织物中的水分重量，采用智能视觉技术精确识别芯吸高度，通过计算机将织物的吸湿速率计算出来。 测试依据为FZT 01071-2008《纺织品毛细效应试验方法》、FZ_T 01130-2008《非织造布吸油性能的检测和评价》。 自动毛细效应测试仪在纺织产品检测机构、化纤企业、大专院校、科研单位有较多应用。 2.制定的必要性：自动毛细效应测试仪动态吸水法缺乏校准规范，无法考核仪器在使用过程中是否符合客户要求，为此制定自动的静态和动态的毛细效应测试仪校准规范是为广大纺织产品检测机构提供该类仪器校准服务的必要工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：自动静态、动态毛细效应测试仪 2.计量特性及其技术指标要求： （1）调湿后的试样称重精度：0.01g （2）吸油吸水时间精度：0.1s （3）芯吸高度精度：0.01mm 3.标准器： （1）测微尺测量范围：0-50 mm 精度0.01 mm （2）电子天平0-200g 精度0.001g (3) 力值砝码500g （4）钢直尺：0-500 mm分度值0.5 mm 4. 自动毛细效应测量示值误差：将长度不小于250mm、宽度约30mm的试样下端挂上张力夹，将试样下端垂直浸入试液，试样下端位于液面以下15mm±2mm处，开始计时。间隔10s测量芯吸高度值和吸油和吸水重量。做三组试样，求得某时刻芯吸高度最大值的平均值和最小值的平均值，与仪器示值进行比较得到芯吸高度示值误差；吸油前质量Mo，吸油后质量Ms，按照OAC=（Ms-Mo）/Mo公式计算得到吸油量与仪器比较得到吸油量测量示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | 国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.查新情况：国内无相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2020年10月15 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。