技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 单纤维热收缩仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 无锡市计量测试院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张盛海 |  |  | 联系电话 |  | 18951506859 |
| 任务年限 |  | 2021.01-2022.12 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 国家纺织计量站、常州华纺纺织仪器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 节能 环保 自主创新 □其他： |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.基本情况： 单纤维热收缩仪主要用于各种化学纤维及天然纤维的短纤维的沸水、高温蒸汽、干热空气热收缩率的测量。 该仪器采用自动控制和数据处理技术。整个测试过程自动进行，仪器自动判别筒号，使烤后和烤前纤维长度数据对应，自动进行数据处理，计算并显示收缩率单值及平均值、极值、CV值和有效试验根数等统计数据。 测试依据为FZ/T 50004-2011《涤纶短纤维干热收缩率试验方法》。 单纤维热收缩仪在纺织产品检测机构有较多应用。 2.制定的必要性：单纤维热收缩仪长期缺乏相关校准规范，无法考核在用中的单纤维热收缩仪是否符合客户要求，为此制定单纤维热收缩仪校准规范是为广大纺织产品检测机构提供该类仪器校准服务的必要工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：单纤维热收缩仪 2.计量特性及其技术指标要求： （1）热收缩率测量示值误差：MPE: ±0.1% （2）热收缩率测量重复性：不超过热收缩率示值最大允许误差绝对值的1/3 3.标准器： （1）钢直尺测量范围（0～150）mm, MPE:±0.2mm （2）力值砝码，力值为（0～2.5）cN 准确度等级0.3% 4.校准方法： 4.1热收缩率测量示值误差：将处理前的纤维挂上力值砝码后测得处理前长度Lo，经过处理后将纤维挂上力值砝码测得处理后长度Ls,按照S=(Lo-Ls)/Lo*100%的公示计算得到热收缩率与仪器示值进行比较得到热收缩率测量示值误差，式中Lo为纤维热处理前的长度，Ls为纤维热处理后的长度。 4.2热收缩率测量重复性：重复测量3次纤维热收缩率，取3次测量中的最大值与最小值之差作为校准结果。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.查新情况：国内无相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。