纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 棉花短纤维率测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ☑制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ☑基础 |
| 主要起草单位 |  | 咸阳市纤维检验所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李红 |  |  | 联系电话 |  | 13772588420 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 ☑节能 ☑环保 ☑自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 短纤维率：棉纤维中短于一定长度界限的纤维质量(或根数)占纤维总质量(或根数)的百分率。注:12.7mm短纤维率(重量)、12.7mm短纤维率(根数)、16mm短纤维率(重量),16mm短纤维率(根数)适用于细绒棉；20mm短纤维率(重量)、20mm短纤维率(根数)适用于长绒棉。 原棉或棉条的短纤维含量，对产品质量和生产工艺有着重要影响，短纤维率过高，会导致纺织企业的成品率降低、生产效率下降，同时也会导致不合格纱线和纺织品的产生。有关棉花短纤维率的检测方法有：GB/T 35931-2018《棉纤维棉结和短绒测试方法 光电法》。国内：陕西长岭纺织机电科技有限公司生产的XJ129PRO棉结和短绒测试仪和上海康信光电仪器有限公司KX111-I短纤维率快速测试仪。目前国内还没有标准文件规范其校准方法，对棉花短纤维率测试仪的生产和使用以及校准都带来不利影响。为确保纺织品质量，保证量值统一，保证棉花短纤维率测试仪的测量数据的稳定性、一致性和正确性，制定棉花短纤维率测试仪校准规范尤其重要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 适用范围：该规范适用于测定棉花短纤维率指标的棉花短纤维率测试仪。 主要计量特性： 1、测量范围：8%～35%。 2、短纤维率误差：12.7mm短纤维率(重量)/%:允差±3；12.7mm短纤维率(根数)/%：允差±4；16mm短纤维率(重量)/%：允差±3；16mm短纤维率(根数)/%：允差±4；20mm短纤维率(重量)/%：允差±2；20mm短纤维率(根数)/%：允差±3。 3、主要标准器：原棉短纤维率标准样品： 样品编号; 12.7mm重量短纤维率（%）; 16.5mm重量短纤维率（%）. 标准值; 允差; 标准值; 允差. A-1; 9.1; ±1.0; 12.1; ±1.4. A-2; 9.9; ±1.2; 13.1; ±1.6. A-3; 10.4; ±1.0; 14.4; ±1.5. B-1; 11.0; ±1.0; 15.3; ±1.3. B-2; 12.0; ±1.1; 16.0; ±1.5. C-1; 14.6; ±1.5; 18.0; ±1.4. C-2; 14.0; ±1.4; 18.9; ±2.0. C-3; 15.3; ±1.3; 21.0; ±1.8. D-1; 16.0; ±1.8; 23.6; ±2.0. E-1; 20.3; ±1.8; 27.4; ±1.9. 4、技术原理：用校准棉样测试，得到的结果与校准棉样的结果比对，应在允差范围内。 |
| 水平 |  | □国际先进 ☑国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查新，目前国内外均无棉花短纤维率测试仪相关的校准规范。 本项目不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “□”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。